## Приложение 1
Приложение 1
технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем)
1 | Медицинский отсасыватель | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов. Максимальный вакуум: более 95кПа; производительность: по воде 10л/мин, по воздуху 32 л/мин; ёмкости для секрета - две стеклянные банки по 3л; трубка отсоса - диаметр 8мм, длина 2м; потребляемая мощность - 150Вт; плавная регулировка вакуума; надежный и не требующий обслуживания мемранный насос; ёмкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения; возможные варианты поставки: с дистанционныи включением-выключением педалью.. Дата изготовления Товаров должна быть 2020 года. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке. Ввоз и реализация Товаров должна осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Должен быть предусмотрен пользовательский и технический тренинг медицинского персонала на рабочем месте специалистами поставщика и (или) проведение сертификационного обучения специалистов работе на закупаемом оборудовании в специализированном учебном центре или клинике. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта 12 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 15 дней с момента официального уведомления. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования требуются нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию медицинского оборудования в РК, а также нотариально засвидетельствованные копии международных сертификатов качества(при их наличии). Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 15 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.Доставка к рабочему месту, разгрузка оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т. д.) осуществляет поставщик. | штук | 1

## Приложение 2
Приложение 2
объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Срок поставки
1 | Медицинский отсасыватель | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов. Максимальный вакуум: более 95кПа; производительность: по воде 10л/мин, по воздуху 32 л/мин; ёмкости для секрета - две стеклянные банки по 3л; трубка отсоса - диаметр 8мм, длина 2м; потребляемая мощность - 150Вт; плавная регулировка вакуума; надежный и не требующий обслуживания мемранный насос; ёмкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения; возможные варианты поставки: с дистанционныи включением-выключением педалью. | штук | 1 | 580000 | 580000 | по факту поставки товар | ГККП СПИД Центр г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | с момента заключение договора в течение 15 календарных дней
| ИТОГО: |  |  |  |  | 580000